**CHIARIMENTI**

D1: Nell’allegato n. 1 Scheda Tecnica requisiti minimi al punto 4.2 è richiesto un sistema UPS dedicato per la parte informatica. Si fa presente che la parte informatica dell’arco è inglobata nello stesso per cui attaccandosi alla rete della sala operatoria non dovrebbe necessitare di alcun UPS essendo appunto la sala operatoria protetta da un gruppo elettrogeno di proprietà della struttura ospedaliera. Si richiede, quindi, se il punto 4.2 è da intendersi come refuso.

R1: Si conferma che trattasi di refuso.

D2: Nell’allegato n. 1 Scheda Tecnica caratteristiche prestazionali al punto 21. Si richiede di indicare eventuali soluzioni offerte la radioprotezione.

Visto che in generale gli archi per sala operatoria non dispongono di tali soluzione di base si richiede se questo punto è da intendersi come refuso o, in caso contrario, di fornire specifiche ulteriori su quanto occorre (esempio grembiule RX, collarino RX, etc.).

R2: Si intendono proposte legate alla protezionistica, quali a titolo di esempio grembiuli rx, paratie, etc.

D3: E’ possibile conoscere la data ultima per richiedere i chiarimenti?

R3: La data ultima per la richiesta chiarimenti è il 25/01/2019