## VIDEONISTAGMOGRAFO - Req. Min.
ALLEGATO 1 - LOTTO N. 1 - SCHEDA TECNICA REQUISITI MINIMI SISTEMA PER VIDEONISTAGMOGRAFIA: Il sistema consente la visualizzazione, la registrazione e l’analisi dei movimenti oculari del paziente relativi ai riflessi vestibolo-oculomotori (nistagmo) e visuo-oculomotori (saccadici e smooth pursuit). Il sistema deve prevedere lo studio di tali riflessi in condizioni spontanea, evocata da manovre oculari o del capo e provocata da stimoli di tipo roto-acceleratorio e termico (otocalorimetro).
APPARECCHIATURA - INFORMAZIONI GENERALI
PRODUTTORE
MODELLO
CODICE REPERTORIO
DITTA DISTRIBUTRICE
DATA DI INTRODUZIONE SUL MERCATO
NUMERO INSTALLAZIONI NAZIONALI
SPECIFICHE TECNICHE
1. Caratteristiche Generali
| 1.1 | Unità di stimolazione visiva per prove di inseguimento (saccadici e pursuit), completo di supporto di semplice posizionamento (specificare): | Unità di stimolazione visiva per prove di inseguimento (saccadici e pursuit), completo di supporto di semplice posizionamento
| 1.2 | Uso per pazienti adulti | Uso per pazienti adulti e pediatrici
| 1.3 | Software dedicati per l’esecuzione dei principali tipi di test: di posizione e di posizionamento, Head shaking test, Head impulse test, prove roto-acceleratoria, pendolare e termiche (specificare): | Software dedicati per l’esecuzione dei principali tipi di test: di posizione e di posizionamento, Head shaking test, Head impulse test, prove roto-acceleratoria, pendolare e termiche
| 1.4 | Software per la gestione dati paziente e per l'esecuzione, archiviazione e stampa e relativi cavi di collegamento (specificare)
| 1.5 | Specificare: | SPECIFICARE
|  | 1.5.1 | Dimensioni e peso
|  | 1.5.2 | Accessori forniti a corredo
|  | 1.5.3 | Accessori opzionali
2. Riferimenti normativi
| 2.1 | Marchio CE - Direttiva 2007/47 CE
| 2.2 | CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) - Norme generali per la sicurezza elettrica |  | presente assente
| 2.3 | CEI EN 60601-1-2 (CEI 62-50) Compatibilità elettromagnetica |  | presente assente
| 2.4 | Ulteriori riferimenti normativi
ULTERIORI SPECIFICHE
L'apparecchiatura deve essere fornita completa di tutti i cavi e/o sensori necessari in numero adeguato per il corretto funzionamento
Descrivere l'eventuale materiale di consumo necessario per l'apparecchiatura, sia monouso che pluriuso, specificando codici e caratteristiche

## VIDEONISTAGMOGRAFO - Req. Prest
ALLEGATO 1 - LOTTO N. 1 - SCHEDA TECNICA REQUISITI PRESTAZIONALI SISTEMA PER VIDEONISTAGMOGRAFIA: Il sistema consente la visualizzazione, la registrazione e l’analisi dei movimenti oculari del paziente relativi ai riflessi vestibolo-oculomotori (nistagmo) e visuo-oculomotori (saccadici e smooth pursuit). Il sistema deve prevedere lo studio di tali riflessi in condizioni spontanea, evocata da manovre oculari o del capo e provocata da stimoli di tipo roto-acceleratorio e termico (otocalorimetro).
APPARECCHIATURA - INFORMAZIONI GENERALI
PRODUTTORE
MODELLO
CODICE REPERTORIO
DITTA DISTRIBUTRICE
DATA DI INTRODUZIONE SUL MERCATO
NUMERO INSTALLAZIONI NAZIONALI
SPECIFICHE TECNICHE
1. Caratteristiche Generali
| 1.1 | Esecuzioni di esami di videonistagmografia binoculare con doppia telecamera ad infrarossi posizionata, con ripresa diretta degli occhi (e non riflessa da prismi o vetrini), su maschera paziente (video occhiali); il peso della maschera e telecamere deve essere il più contenuto possibile; le telecamere devono garantire elevate prestazioni (velocità e risoluzione le più elevate possibili); di semplice disinfezione (precisare le modalità) | Esecuzioni di esami di videonistagmografia binoculare con doppia telecamera ad infrarossi posizionata, con ripresa diretta degli occhi (e non riflessa da prismi o vetrini), su maschera paziente (video occhiali) che consenta visione in campo libero; il peso della maschera e telecamere deve essere il più contenuto possibile; le telecamere devono garantire elevate prestazioni (velocità e risoluzione le più elevate possibili); di semplice disinfezione (precisare le modalità)
| 1.2 | Preferibilmente (caratteristica non obbligatoria), esecuzione di esami di elettronistagnografia (cavi ed elettrodi necessari sono da comprendere nella fornitura) (SI, NO): | Preferibilmente (caratteristica non obbligatoria), esecuzione di esami di elettronistagnografia (cavi ed elettrodi necessari sono da comprendere nella fornitura) | SI NO
| 1.3 | Possibilità di collegamento mascherina a campo libero per esecuzione di test impulsivo cefalico VHIT (SI, NO) |  | SI NO
ULTERIORI SPECIFICHE
Ulteriori e aggiuntive caratteristiche tecniche/prestazioni sopra non menzionate perché non richieste, inserite nella configurazione offerta, che evidenziano la peculiarità dell'apparecchiatura in relazione alla destinazione d'uso
Caratteristiche dell'apparecchiatura non presenti nella configurazione offerta (potenzialità)